## calibration_external_LVDT
supplied | 29.8193
volt
| volt | measured (in)
| 9.5217 | 2.564
| 4.7731 | 5.423
| 1.6524 | 7.2805
| 6.7973 | 4.2035
Sensitivity | -0.5995
supplied | 29.8193
volt
| volt | measured (in)
| 6.9875 | -0.5605
| 5.7218 | -2.067
| 4.2109 | -3.893
| 2.7655 | -5.644
| 1.0557 | -7.6715
| 0.07456 | -8.857

## LBCB1
LBCB1
dial gauge
[8 empty] | X1 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
X1 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in) |  | short end | -9.976 |  |  | -0.0626
short end | -9.976 |  |  | -0.0626 | supplied |  |  | long end | 10.426 |  |  | 10.324 | 29.818 | 0.5995
long end | 10.426 |  |  | 10.324 | 29.818 | 0.5995 |  | center | 0.225 |  | 0 | 5.0836 | 1 | 0
center | 0.225 |  | 0 | 5.0821 | 3.3388 | 2.0016 | 0 | rough numbers above |  |  | 1 | 4.0853 | 2.93 | 1.93
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.5834 | 1.6976 | 1.0177 | -0.98388 |  |  |  | 2 | 3.0919 | 4.855 | 3.855
Measured | -1.944 | 2.0116 | 1 | 4.0858 | 0.0768 | 0.046042 | -1.9555 |  |  |  | 3 | 2.0997 | 6.78 | 5.78
LVDT | 1.949 | 7.8943 | 1.2 | 3.8869 | -0.4838 | -0.29004 | -2.2916 |  |  |  | 4 | 1.1093 | 8.705 | 7.705
[11 empty] | 3 | 2.1008 | 6.78 | 5.78
|  |  | 1 | 4.0858 | 0.10925 | 0.065495 | -1.9361 |  |  |  | 2 | 3.0926 | 4.856 | 3.856
|  |  | 0.5 | 4.5838 | 1.7397 | 1.043 | -0.95862 |  |  |  | 1 | 4.0862 | 2.93 | 1.93
|  |  | 0 | 5.0821 | 3.3698 | 2.0202 | 0.018632
|  |  | -0.5 | 5.5808 | 4.9862 | 2.9892 | 0.98763 |  |  |  | -1 | 6.081 | 7.06 | -1.94
|  |  | -1 | 6.0805 | 6.5959 | 3.9542 | 1.9527 |  |  |  | -2 | 7.0821 | 5.13 | -3.87
|  |  | -1.5 | 6.5807 | 8.2229 | 4.9296 | 2.928 |  |  |  | -3 | 8.0881 | 3.19 | -5.81
|  |  | -1 | 6.08 | 6.5944 | 3.9534 | 1.9518 |  |  |  | -4 | 9.1018 | 1.247 | -7.753
|  |  | -0.5 | 5.5803 | 4.9832 | 2.9874 | 0.98584 |  |  |  | -3 | 8.088 | 3.19 | -5.81
|  |  | 0 | 5.0813 | 3.3626 | 2.0159 | 0.014292 |  |  |  | -2 | 7.0819 | 5.125 | -3.875
[11 empty] | -1 | 6.0803 | 7.06 | -1.94
[11 empty] | 0 | 5.0824 | 9 | 0
X2 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -10.071 |  |  | -0.0391 | supplied
long end | 10.21 |  |  | 10.377 | 29.8152 | 0.5995
center | 0.0695 |  | 0 | 5.166 | 5.0752 | 3.0426 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.6246 | 3.4549 | 2.0712 | -0.97138
Measured | -1.9456 | 3.0382 | 1 | 4.1235 | 1.8171 | 1.0894 | -1.9532
LVDT | 1.9369 | -6.8985 | 1.2 | 3.9228 | 1.1528 | 0.69109 | -2.3515
|  |  | 1 | 4.1234 | 1.8243 | 1.0937 | -1.9489
|  |  | 0.5 | 4.625 | 3.4599 | 2.0742 | -0.96841
|  |  | 0 | 5.1266 | 5.0754 | 3.0427 | 9.592e-05
|  |  | -0.5 | 5.6288 | 6.687 | 4.0088 | 0.96623
|  |  | -1 | 6.1322 | 8.3139 | 4.9842 | 1.9416
|  |  | -1.2 | 6.3334 | 8.9512 | 5.3663 | 2.3237
|  |  | -1 | 6.1319 | 8.3141 | 4.9843 | 1.9417
|  |  | -0.5 | 5.6288 | 6.6845 | 4.0074 | 0.96479
|  |  | 0 | 5.1265 | 5.0718 | 3.0406 | -0.0020263
Y | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -4.989 |  |  | 0.0282
long end | 5.06 |  |  | 10.4974 |  | 0.5995
center | 0.0355 |  | 0 | 5.2158 | 5.1559 | 3.091 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.7115 | 4.3494 | 2.6075 | -0.48351
Measured | -0.97131 | 3.0903 | 1 | 4.2064 | 3.5385 | 2.1213 | -0.96966
LVDT | 0.96041 | -1.9216 | 1.5 | 3.7026 | 2.7271 | 1.6349 | -1.4561
|  |  | 2 | 3.1986 | 1.9068 | 1.1431 | -1.9478
|  |  | 2.2 | 2.9972 | 1.5769 | 0.94533 | -2.1456
|  |  | 2 | 3.1986 | 1.9114 | 1.1459 | -1.9451
|  |  | 1.5 | 3.7023 | 2.7319 | 1.6378 | -1.4532
|  |  | 1 | 4.206 | 3.5431 | 2.1241 | -0.96684
|  |  | 0.5 | 4.7108 | 4.353 | 2.6096 | -0.48132
|  |  | 0 | 5.2158 | 5.1572 | 3.0917 | 0.00076736
|  |  | -0.5 | 5.7214 | 5.9634 | 3.5751 | 0.48412
|  |  | -1 | 6.228 | 6.7703 | 4.0588 | 0.96785
|  |  | -1.5 | 6.7353 | 7.583 | 4.546 | 1.4551
|  |  | -2 | 7.2438 | 8.4 | 5.0358 | 1.9449
|  |  | -2.5 | 7.753 | 9.1972 | 5.5137 | 2.4227
|  |  | -2 | 7.2437 | 8.4009 | 5.0364 | 1.9454
|  |  | -1.5 | 6.7353 | 7.5826 | 4.5458 | 1.4548
|  |  | -1 | 6.228 | 6.7705 | 4.0589 | 0.96796
|  |  | -0.5 | 5.7214 | 5.9623 | 3.5744 | 0.48347
|  |  | 0 | 5.2158 | 5.1544 | 3.0901 | -0.00091124
Z1 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -5.045 |  |  | -0.0785 | supplied
long end | 5.257 |  |  | 10.463 | 2.9815 | 0.5995
center | 0.106 |  | 0 | 5.1447 | 5.2147 | 3.1262 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.637 | 4.4107 | 2.6442 | -0.48199
Measured | -0.96683 | 3.124 | 1 | 4.1298 | 3.5987 | 2.1574 | -0.96876
LVDT | 0.95308 | -1.7806 | 1.5 | 3.6246 | 2.7942 | 1.6751 | -1.4511
|  |  | 2 | 3.1199 | 1.9805 | 1.1873 | -1.9389
|  |  | 2.2 | 2.9179 | 1.6521 | 0.99045 | -2.1358
|  |  | 2 | 3.1198 | 1.9822 | 1.1883 | -1.9379
|  |  | 1.5 | 3.6255 | 2.8003 | 1.6788 | -1.4474
|  |  | 1 | 4.1308 | 3.605 | 2.1612 | -0.96504
|  |  | 0.5 | 4.6371 | 4.4131 | 2.6457 | -0.48054
|  |  | 0 | 5.1436 | 5.2115 | 3.1243 | -0.0019004
|  |  | -0.5 | 5.6505 | 6.0148 | 3.6058 | 0.47964
|  |  | -1 | 6.1584 | 6.8197 | 4.0884 | 0.96222
|  |  | -1.5 | 6.6673 | 7.6266 | 4.5722 | 1.4459
|  |  | -2 | 7.1771 | 8.4437 | 5.062 | 1.9358
|  |  | -2.5 | 7.6875 | 9.2371 | 5.5376 | 2.4114
|  |  | -2 | 7.1772 | 8.4432 | 5.0617 | 1.9355
|  |  | -1.5 | 6.6676 | 7.6255 | 4.5715 | 1.4453
|  |  | -1 | 6.1592 | 6.8192 | 4.0881 | 0.9619
|  |  | -0.5 | 5.6513 | 6.0126 | 3.6046 | 0.47835
|  |  | 0 | 5.1446 | 5.21 | 3.1234 | -0.0027877
Z2 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -4.925 |  |  | 0.0134
long end | 5.1 |  |  | 10.401 |  | 0.5995
center | 0.0875 |  | 0 | 5.1599 | 5.3256 | 3.1927 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.6575 | 4.5297 | 2.7156 | -0.47709
Measured | -0.96274 | 3.1924 | 1 | 4.1556 | 3.7174 | 2.2286 | -0.96409
LVDT | 0.9574 | -1.7507 | 1.5 | 3.6549 | 2.9201 | 1.7506 | -1.4421
|  |  | 2 | 3.1547 | 2.1107 | 1.2653 | -1.9273
|  |  | 2.5 | 2.6545 | 1.2939 | 0.77571 | -2.417
|  |  | 2 | 3.1547 | 2.1151 | 1.268 | -1.9247
|  |  | 1.5 | 3.6555 | 2.9261 | 1.7542 | -1.4385
|  |  | 1 | 4.1565 | 3.7226 | 2.2317 | -0.96097
|  |  | 0.5 | 4.6584 | 4.5317 | 2.7167 | -0.47594
|  |  | 0 | 5.1605 | 5.3248 | 3.1922 | -0.00046761
|  |  | -0.5 | 5.6631 | 6.122 | 3.6702 | 0.47749
|  |  | -1 | 6.1669 | 6.9291 | 4.154 | 0.96133
|  |  | -1.5 | 6.6714 | 7.7292 | 4.6336 | 1.441
|  |  | -2 | 7.1769 | 8.5418 | 5.1208 | 1.9281
|  |  | -2.5 | 7.6835 | 9.3314 | 5.5942 | 2.4015
|  |  | -2 | 7.1769 | 8.545 | 5.1227 | 1.9301
|  |  | -1.5 | 6.6714 | 7.7322 | 4.6355 | 1.4428
|  |  | -1 | 6.167 | 6.931 | 4.1552 | 0.96249
|  |  | -0.5 | 5.6627 | 6.1234 | 3.6709 | 0.47828
|  |  | 0 | 5.1605 | 5.3245 | 3.192 | -0.00064147
0
Z3 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -4.931 |  |  | -0.023
long end | 5.143 |  |  | 10.393 | 29.8182 | 0.5995
center | 0.106 |  | 0 | 5.1407 | 5.6046 | 3.36 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.6342 | 4.7973 | 2.876 | -0.48397
Measured | -0.97397 | 3.36 | 1 | 4.1289 | 3.9746 | 2.3828 | -0.97718
LVDT | 0.9614 | -1.5839 | 1.5 | 3.6239 | 3.1723 | 1.9018 | -1.4582
|  |  | 2 | 3.1189 | 2.3516 | 1.4098 | -1.9502
|  |  | 2.2 | 2.9173 | 2.0209 | 1.2116 | -2.1484
|  |  | 2 | 3.119 | 2.3537 | 1.411 | -1.9489
|  |  | 1.5 | 3.6237 | 3.1782 | 1.9053 | -1.4547
|  |  | 1 | 4.1281 | 3.9811 | 2.3867 | -0.97328
|  |  | 0.5 | 4.634 | 4.8033 | 2.8796 | -0.4804
|  |  | 0 | 5.1397 | 5.6074 | 3.3616 | 0.0016726
|  |  | -0.5 | 5.6465 | 6.4112 | 3.8435 | 0.48355
|  |  | -1 | 6.1533 | 7.2348 | 4.3372 | 0.97726
|  |  | -1.5 | 6.662 | 8.0441 | 4.8224 | 1.4624
|  |  | -2 | 7.1714 | 8.8543 | 5.3082 | 1.9482
|  |  | -2.5 | 7.6812 | 9.6648 | 5.7941 | 2.4341
|  |  | -2 | 7.1713 | 8.852 | 5.3067 | 1.9468
|  |  | -1.5 | 6.6616 | 8.0411 | 4.8207 | 1.4607
|  |  | -1 | 6.1534 | 7.2304 | 4.3346 | 0.97467
|  |  | -0.5 | 5.6456 | 6.4065 | 3.8407 | 0.48074
|  |  | 0 | 5.139 | 5.6014 | 3.3581 | -0.0019184

## LBCB2
LBCB2
X1 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.0574 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.446 | 29.8134 | 0.5995
center | 0 |  | 0 | 5.145 | 5.1809 | 3.106 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.6392 | 3.5572 | 2.1325 | -0.97343
Measured | -1.9474 | 3.1025 | 1 | 4.1361 | 1.9241 | 1.1535 | -1.9525
LVDT | 1.9295 | -6.8245 | 1.2 | 3.9346 | 1.2593 | 0.75493 | -2.351
|  |  | 1 | 4.1352 | 1.9281 | 1.1559 | -1.9501
|  |  | 0.5 | 4.6403 | 3.5639 | 2.1366 | -0.9694
|  |  | 0 | 5.1441 | 5.18 | 3.1054 | -0.00053955
|  |  | -0.5 | 5.6489 | 6.7965 | 4.0745 | 0.96854
|  |  | -1 | 6.1544 | 8.427 | 5.052 | 1.946
|  |  | -1.2 | 6.3568 | 9.059 | 5.4309 | 2.3249
|  |  | -1 | 6.154 | 8.4268 | 5.0519 | 1.9459
|  |  | -0.5 | 5.6486 | 6.7954 | 4.0738 | 0.96788
|  |  | 0 | 5.1442 | 5.1777 | 3.1041 | -0.0019064
X2 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.035 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.31 | 29.8134 | 0.5995
center | 0 |  | 0 | 5.0862 | 5.3577 | 3.212 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.5849 | 3.7355 | 2.2394 | -0.97253
Measured | -1.9449 | 3.2108 | 1 | 4.085 | 2.1117 | 1.266 | -1.946
LVDT | 1.9402 | -6.6594 | 1.2 | 3.8856 | 1.4526 | 0.87083 | -2.3411
|  |  | 1 | 4.0857 | 2.1154 | 1.2682 | -1.9438
|  |  | 0.5 | 4.5859 | 3.7398 | 2.242 | -0.96998
|  |  | 0 | 5.0869 | 5.3594 | 3.213 | 0.0010192
|  |  | -0.5 | 5.588 | 6.979 | 4.1839 | 0.97197
|  |  | -1 | 6.0907 | 8.6053 | 5.1589 | 1.9469
|  |  | -1.2 | 6.2912 | 9.2386 | 5.5386 | 2.3266
|  |  | -1 | 6.0903 | 8.6043 | 5.1582 | 1.9463
|  |  | -0.5 | 5.5877 | 6.9743 | 4.1811 | 0.96915
|  |  | 0 | 5.0862 | 5.3517 | 3.2084 | -0.003615
Y | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | 0.009 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.404 | 29.8134 | 0.5995
center | 0 |  | 0 | 5.1561 | 5.2582 | 3.1523 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.6536 | 4.4538 | 2.6701 | -0.4822
Measured | -0.97084 | 3.1553 | 1 | 4.1506 | 3.6368 | 2.1803 | -0.97198
LVDT | 0.96689 | -1.8346 | 1.5 | 3.6486 | 2.8271 | 1.6949 | -1.4574
|  |  | 2 | 3.1466 | 2.0055 | 1.2023 | -1.95
|  |  | 2.2 | 2.9461 | 1.674 | 1.0036 | -2.1487
|  |  | 2 | 3.1472 | 2.0081 | 1.2038 | -1.9484
|  |  | 1.5 | 3.6497 | 2.833 | 1.6984 | -1.4539
|  |  | 1 | 4.1523 | 3.6434 | 2.1842 | -0.96805
|  |  | 0.5 | 4.6552 | 4.4584 | 2.6728 | -0.47944
|  |  | 0 | 5.1585 | 5.2638 | 3.1557 | 0.0034052
|  |  | -0.5 | 5.6627 | 6.0717 | 3.64 | 0.48774
|  |  | -1 | 6.1674 | 6.8874 | 4.129 | 0.97674
|  |  | -1.5 | 6.6734 | 7.6999 | 4.6161 | 1.4638
|  |  | -2 | 7.1804 | 8.5222 | 5.109 | 1.9568
|  |  | -2.5 | 7.6882 | 9.3227 | 5.589 | 2.4367
|  |  | -2 | 7.1803 | 8.5235 | 5.1098 | 1.9576
|  |  | -1.5 | 6.6737 | 7.7015 | 4.617 | 1.4648
|  |  | -1 | 6.1679 | 6.8885 | 4.1296 | 0.97738
|  |  | -0.5 | 5.6625 | 6.0727 | 3.6406 | 0.48829
|  |  | 0 | 5.1592 | 5.2643 | 3.1559 | 0.0036749
Z1 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.073 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.277 | 29.8134 | 0.5995
center | 0 |  | 0 | 5.0555 | 4.8952 | 2.9347 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.5492 | 4.0665 | 2.4379 | -0.4968
Measured | -0.98237 | 2.9308 | 1 | 4.0448 | 3.2551 | 1.9514 | -0.98325
LVDT | 0.97327 | -1.9904 | 1.5 | 3.5433 | 2.432 | 1.458 | -1.4767
|  |  | 2 | 3.0409 | 1.6041 | 0.96168 | -1.973
|  |  | 2.2 | 2.84 | 1.2666 | 0.7593 | -2.1754
|  |  | 2 | 3.0406 | 1.606 | 0.96281 | -1.9719
|  |  | 1.5 | 3.5433 | 2.4377 | 1.4614 | -1.4733
|  |  | 1 | 4.046 | 3.264 | 1.9568 | -0.97793
|  |  | 0.5 | 4.55 | 4.0743 | 2.4426 | -0.49211
|  |  | 0 | 5.054 | 4.8972 | 2.9359 | 0.001205
|  |  | -0.5 | 5.5587 | 5.7097 | 3.423 | 0.48829
|  |  | -1 | 6.0637 | 6.5194 | 3.9084 | 0.97372
|  |  | -1.5 | 6.5703 | 7.3489 | 4.4056 | 1.471
|  |  | -2 | 7.0779 | 8.166 | 4.8955 | 1.9609
|  |  | -2.5 | 7.5862 | 8.977 | 5.3817 | 2.447
|  |  | -2 | 7.0775 | 8.1663 | 4.8957 | 1.961
|  |  | -1.5 | 6.5697 | 7.3484 | 4.4054 | 1.4707
|  |  | -1 | 6.0636 | 6.5184 | 3.9078 | 0.97307
|  |  | -0.5 | 5.5579 | 5.7077 | 3.4217 | 0.48706
|  |  | 0 | 5.0528 | 4.8946 | 2.9343 | -0.00036569
Z2 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.0416 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.33 | 29.8134 | 0.5995
center | 0 |  | 0 | 5.0918 | 5.2229 | 3.1311 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.5881 | 4.414 | 2.6462 | -0.48489
Measured | -0.97879 | 3.1336 | 1 | 4.0863 | 3.5944 | 2.1548 | -0.97629
LVDT | 0.97249 | -1.8215 | 1.5 | 3.5864 | 2.7819 | 1.6678 | -1.4633
|  |  | 2 | 3.0852 | 1.956 | 1.1726 | -1.9585
|  |  | 2.2 | 2.885 | 1.6249 | 0.9741 | -2.157
|  |  | 2 | 3.0855 | 1.9584 | 1.1741 | -1.957
|  |  | 1.5 | 3.5875 | 2.7869 | 1.6708 | -1.4604
|  |  | 1 | 4.0888 | 3.6012 | 2.1589 | -0.97218
|  |  | 0.5 | 4.5908 | 4.4188 | 2.6491 | -0.48203
|  |  | 0 | 5.0928 | 5.226 | 3.133 | 0.0018884
|  |  | -0.5 | 5.5964 | 6.0396 | 3.6208 | 0.48965
|  |  | -1 | 6.1003 | 6.8562 | 4.1103 | 0.97918
|  |  | -1.5 | 6.6051 | 7.6714 | 4.599 | 1.4679
|  |  | -2 | 7.1103 | 8.4973 | 5.0941 | 1.963
|  |  | -2.5 | 7.6179 | 9.2983 | 5.5743 | 2.4432
|  |  | -2 | 7.1105 | 8.5017 | 5.0968 | 1.9656
|  |  | -1.5 | 6.6049 | 7.6763 | 4.6019 | 1.4708
|  |  | -1 | 6.1002 | 6.861 | 4.1132 | 0.98209
|  |  | -0.5 | 5.596 | 6.0418 | 3.6221 | 0.49097
|  |  | 0 | 5.0925 | 5.228 | 3.1342 | 0.0030934
Z3 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.046 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.22 | 29.8134 | 0.5995
center | 0 |  | 0 | 5.0463 | 5.3563 | 3.2111 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.545 | 4.547 | 2.726 | -0.48517
Measured | -0.9798 | 3.2118 | 1 | 4.0441 | 3.7221 | 2.2314 | -0.9797
LVDT | 0.97693 | -1.7194 | 1.5 | 3.5441 | 2.9102 | 1.7446 | -1.4665
|  |  | 2 | 3.0443 | 2.0844 | 1.2496 | -1.9615
|  |  | 2.2 | 2.8448 | 1.7528 | 1.0508 | -2.1603
|  |  | 2 | 3.0453 | 2.0877 | 1.2516 | -1.9595
|  |  | 1.5 | 3.5447 | 2.9141 | 1.747 | -1.4641
|  |  | 1 | 4.0431 | 3.725 | 2.2331 | -0.97799
|  |  | 0.5 | 4.5447 | 4.5479 | 2.7265 | -0.48464
|  |  | 0 | 5.0456 | 5.3562 | 3.2111 | -5.3955e-05
|  |  | -0.5 | 5.5471 | 6.1683 | 3.6979 | 0.4868
|  |  | -1 | 6.0495 | 6.9912 | 4.1912 | 0.98013
|  |  | -1.5 | 6.5525 | 7.8051 | 4.6792 | 1.468
|  |  | -2 | 7.0565 | 8.6302 | 5.1738 | 1.9627
|  |  | -2.5 | 7.5616 | 9.4378 | 5.658 | 2.4469
|  |  | -2 | 7.0556 | 8.6323 | 5.1751 | 1.964
|  |  | -1.5 | 6.5513 | 7.8082 | 4.681 | 1.4699
|  |  | -1 | 6.0484 | 6.9946 | 4.1933 | 0.98215
|  |  | -0.5 | 5.5452 | 6.1702 | 3.6991 | 0.48793
|  |  | 0 | 5.0441 | 5.3569 | 3.2115 | 0.0003597

## LBCB3
LBCB3
X1 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.0574 | supplied | 29.89
long end | 100 |  |  | 10.446 | 29.8134 | 0.60104
center | 0 |  | 0 | 5.0898 | 3.7991 | 2.2834 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.5815 | 2.1705 | 1.3045 | -0.9789
Measured | -1.9572 | 3.1025 | 1 | 4.0742 | 0.5209 | 0.31308 | -1.9704
LVDT | 1.9242 | -6.8245 | 0.5 | 4.5823 | 2.1757 | 1.3077 | -0.97577
|  |  | 0 | 5.0896 | 3.8029 | 2.2857 | 0.0022779
|  |  | -0.5 | 5.5981 | 5.4254 | 3.2609 | 0.97744
|  |  | -1 | 6.1075 | 7.0506 | 4.2377 | 1.9542
|  |  | -1.5 | 6.6173 | 8.6746 | 5.2138 | 2.9303
|  |  | -1 | 6.1071 | 7.0478 | 4.236 | 1.9526
|  |  | -0.5 | 5.5977 | 5.422 | 3.2588 | 0.97539
|  |  | 0 | 5.0896 | 3.7977 | 2.2826 | -0.00085348
|  |  | -1.9572 | 1.9242
X2 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.035 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.31 | 29.8134 | 0.60104
center | 0 |  | 0 | 5.1057 | 3.9436 | 2.3703 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.6007 | 2.3016 | 1.3833 | -0.98691
Measured | -1.9705 | 3.2108 | 1 | 4.097 | 0.64072 | 0.3851 | -1.9852
LVDT | 1.9512 | -6.6594 | 0.5 | 4.6016 | 2.3074 | 1.3869 | -0.98341
|  |  | 0 | 5.1057 | 3.9434 | 2.3701 | -0.00014425
|  |  | -0.5 | 5.6103 | 5.5799 | 3.3537 | 0.98346
|  |  | -1 | 6.1159 | 7.2184 | 4.3386 | 1.9683
|  |  | -1.5 | 6.6221 | 8.8446 | 5.316 | 2.9457
|  |  | -1 | 6.1157 | 7.2165 | 4.3374 | 1.9672
|  |  | -0.5 | 5.61 | 5.5775 | 3.3523 | 0.98205
|  |  | 0 | 5.1054 | 3.9388 | 2.3674 | -0.002885
|  |  | -1.9705 | 1.9512
Y | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | 0.009 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.404 | 29.8134 | 0.60104
center | 0 |  | 0 | 5.0903 | 4.9841 | 2.9956 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.5877 | 4.1632 | 2.5023 | -0.49337
Measured | -0.98295 | 3.1553 | 1 | 4.0845 | 3.3508 | 2.014 | -0.98167
LVDT | 0.97597 | -1.8346 | 1.5 | 3.5828 | 2.5262 | 1.5184 | -1.4773
|  |  | 2 | 3.0812 | 1.6969 | 1.0199 | -1.9757
|  |  | 1.5 | 3.5825 | 2.5276 | 1.5192 | -1.4764
|  |  | 1 | 4.0842 | 3.3532 | 2.0154 | -0.98022
|  |  | 0.5 | 4.5869 | 4.165 | 2.5033 | -0.49232
|  |  | 0 | 5.0902 | 4.9838 | 2.9955 | -0.0001743
|  |  | -0.5 | 5.5939 | 5.7965 | 3.484 | 0.48832
|  |  | -1 | 6.0984 | 6.6071 | 3.9711 | 0.97547
|  |  | -1.5 | 6.6039 | 7.4326 | 4.4673 | 1.4717
|  |  | -2 | 7.1106 | 8.2535 | 4.9607 | 1.965
|  |  | -1.5 | 6.6039 | 7.4352 | 4.4689 | 1.4732
|  |  | -1 | 6.0986 | 6.6092 | 3.9724 | 0.97674
|  |  | -0.5 | 5.5939 | 5.7974 | 3.4845 | 0.48884
|  |  | 0 | 5.0897 | 4.9832 | 2.9951 | -0.00051689
|  |  | -0.98295 | 0.97597
Z1 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.073 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.277 | 29.8134 | 0.60104
center | 0 |  | 0 | 4.9518 | 4.8079 | 2.8897 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.4519 | 3.9705 | 2.3864 | -0.50328
Measured | -0.9964 | 2.9308 | 1 | 3.9527 | 3.1508 | 1.8938 | -0.99596
LVDT | 0.99664 | -1.9904 | 1.5 | 3.4539 | 2.3137 | 1.3906 | -1.4991
|  |  | 2 | 2.9556 | 1.4759 | 0.88706 | -2.0027
|  |  | 2.5 | 2.4581 | 0.63704 | 0.38288 | -2.5068
|  |  | 2 | 2.9562 | 1.4811 | 0.89022 | -1.9995
|  |  | 1.5 | 3.4544 | 2.3223 | 1.3958 | -1.4939
|  |  | 1 | 3.9531 | 3.1582 | 1.8982 | -0.99149
|  |  | 0.5 | 4.4526 | 3.9764 | 2.39 | -0.49972
|  |  | 0 | 4.9522 | 4.8103 | 2.8912 | 0.0014425
|  |  | -0.5 | 5.4521 | 5.6289 | 3.3832 | 0.49349
|  |  | -1 | 5.9533 | 6.4475 | 3.8752 | 0.9855
|  |  | -1.5 | 6.4549 | 7.2876 | 4.3801 | 1.4904
|  |  | -2 | 6.9577 | 8.1123 | 4.8758 | 1.9861
|  |  | -1.5 | 6.4551 | 7.2855 | 4.3789 | 1.4892
|  |  | -1 | 5.9535 | 6.4463 | 3.8745 | 0.98476
|  |  | -0.5 | 5.4522 | 5.6261 | 3.3815 | 0.49179
|  |  | 0 | 4.952 | 4.8069 | 2.8891 | -0.000577
|  |  | -0.9964 | 0.99664
Z2 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.0416 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.33 | 29.8134 | 0.60104
center | 0 |  | 0 | 5.1473 | 4.7414 | 2.8498 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.6419 | 3.9173 | 2.3545 | -0.4953
Measured | -0.98256 | 3.1336 | 1 | 4.1372 | 3.1095 | 1.8689 | -0.98083
LVDT | 0.97106 | -1.8215 | 1.5 | 3.6335 | 2.2834 | 1.3724 | -1.4774
|  |  | 2 | 3.13 | 1.456 | 0.87513 | -1.9747
|  |  | 1.5 | 3.6339 | 2.2875 | 1.3749 | -1.4749
|  |  | 1 | 4.1377 | 3.113 | 1.871 | -0.97875
|  |  | 0.5 | 4.6423 | 3.9203 | 2.3563 | -0.49353
|  |  | 0 | 5.1473 | 4.7446 | 2.8517 | 0.0019233
|  |  | -0.5 | 5.6529 | 5.5533 | 3.3378 | 0.48798
|  |  | -1 | 6.1593 | 6.3626 | 3.8242 | 0.9744
|  |  | -1.5 | 6.6664 | 7.1932 | 4.3234 | 1.4736
|  |  | -2 | 7.1749 | 8.0068 | 4.8124 | 1.9627
|  |  | -2.5 | 7.6843 | 8.8224 | 5.3026 | 2.4528
|  |  | -2 | 7.1749 | 8.0093 | 4.8139 | 1.9642
|  |  | -1.5 | 6.6664 | 7.195 | 4.3245 | 1.4747
|  |  | -1 | 6.1593 | 6.3651 | 3.8257 | 0.97589
|  |  | -0.5 | 5.6528 | 5.5551 | 3.3389 | 0.48908
|  |  | 0 | 5.147 | 4.7459 | 2.8525 | 0.0026806
|  |  | -0.98256 | 0.97106
Z3 | slider(SW) | offset(SW) | command(volt) | LVDT read | measure(volt) | measure(in)
short end | -100 |  |  | -0.046 | supplied
long end | 100 |  |  | 10.22 | 29.8134 | 0.60104
center | 0 |  | 0 | 5.0869 | 5.8164 | 3.4959 | 0
rough numbers above |  |  | 0.5 | 4.5841 | 5.0091 | 3.0107 | -0.48527
Measured | -0.9738 | 3.2118 | 1 | 4.0811 | 4.1955 | 2.5217 | -0.97426
LVDT | 0.96773 | -1.7194 | 1.5 | 3.5791 | 3.3915 | 2.0384 | -1.4575
|  |  | 2 | 3.0776 | 2.5756 | 1.5481 | -1.9479
|  |  | 2.5 | 2.5768 | 1.7582 | 1.0567 | -2.4392
|  |  | 2 | 3.0778 | 2.5805 | 1.551 | -1.9449
|  |  | 1.5 | 3.5796 | 3.3957 | 2.041 | -1.455
|  |  | 1 | 4.0812 | 4.2005 | 2.5247 | -0.97125
|  |  | 0.5 | 4.5841 | 5.0112 | 3.0119 | -0.48399
|  |  | 0 | 5.087 | 5.8169 | 3.4962 | 0.00025244
|  |  | -0.5 | 5.5905 | 6.6207 | 3.9793 | 0.48337
|  |  | -1 | 6.0952 | 7.4387 | 4.471 | 0.97503
|  |  | -1.5 | 6.5998 | 8.2524 | 4.96 | 1.4641
|  |  | -2 | 7.1059 | 9.0525 | 5.4409 | 1.945
|  |  | -1.5 | 6.5993 | 8.2542 | 4.9611 | 1.4652
|  |  | -1 | 6.0944 | 7.4404 | 4.472 | 0.97607
|  |  | -0.5 | 5.59 | 6.6216 | 3.9799 | 0.48394
|  |  | 0 | 5.0862 | 5.8171 | 3.4963 | 0.00036062
|  |  | -0.9738 | 0.96773

## OM Parameters-LBCB1
AUTOMATIC COLUMNS |  |  | OLD
| Command | LVDT |  | Command | LVDT
| Slope | Slope |  | Slope | Slope
X1 | -1.944 | 1.949 | X1 | 0.2994 | -0.3006
X2 | -1.9456 | 1.9369 | X2 | 0.2963 | -0.2957
Y | -0.97131 | 0.96041 | Y | 0.1508 | -0.151
Z1 | -0.96683 | 0.95308 | Z1 | 0.1567 | -0.1577
Z2 | -0.96274 | 0.9574 | Z2 | 0.1473 | -0.1476
Z3 | -0.97397 | 0.9614 | Z3 | 0.1482 | -0.1483
| Servo Error | Offset |  | Servo Error | Offset
X1 |  |  | X1 | 0.031 | 0.5562
X2 |  |  | X2 | -0.056 | 0.8044
Y |  |  | Y | 0.203 | 0.4415
Z1 |  |  | Z1 | 0.383 | 0.3318
Z2 |  |  | Z2 | -0.471 | 0.4142
Z3 |  |  | Z3 | -0.013 | 0.375
SW Slider
X1 | 0.225
X2 | 0.0695
Y | 0.0355
Z1 | 0.106
Z2 | 0.0875
Z3 | 0.106

## OM Parameters-LBCB2
AUTOMATIC COLUMNS |  |  | OLD
| Command | LVDT |  | Command | LVDT
| Slope | Slope |  | Slope | Slope
X1 | -1.9474 | 1.9295 | X1 | 0.2994 | -0.3006
X2 | -1.9449 | 1.9402 | X2 | 0.2963 | -0.2957
Y | -0.97084 | 0.96689 | Y | 0.1508 | -0.151
Z1 | -0.98237 | 0.97327 | Z1 | 0.1567 | -0.1577
Z2 | -0.97879 | 0.97249 | Z2 | 0.1473 | -0.1476
Z3 | -0.9798 | 0.97693 | Z3 | 0.1482 | -0.1483
| Servo Error | Offset |  | Servo Error | Offset
X1 |  |  | X1 | 0.031 | 0.5562
X2 |  |  | X2 | -0.056 | 0.8044
Y |  |  | Y | 0.203 | 0.4415
Z1 |  |  | Z1 | 0.383 | 0.3318
Z2 |  |  | Z2 | -0.471 | 0.4142
Z3 |  |  | Z3 | -0.013 | 0.375
SW Slider
X1 | 0
X2 | 0
Y | 0
Z1 | 0
Z2 | 0
Z3 | 0

## OM Parameters-LBCB3
AUTOMATIC COLUMNS |  |  | OLD
| Command | LVDT |  | Command | LVDT
| Slope | Slope |  | Slope | Slope
X1 | -1.9572 | 1.9242 | X1 | 0.2994 | -0.3006
X2 | -1.9705 | 1.9512 | X2 | 0.2963 | -0.2957
Y | -0.98295 | 0.97597 | Y | 0.1508 | -0.151
Z1 | -0.9964 | 0.99664 | Z1 | 0.1567 | -0.1577
Z2 | -0.98256 | 0.97106 | Z2 | 0.1473 | -0.1476
Z3 | -0.9738 | 0.96773 | Z3 | 0.1482 | -0.1483
| Servo Error | Offset |  | Servo Error | Offset | Load Cell | Offset
X1 | 0.0002729 | 5.0937 | X1 | 0.031 | 0.5562 | X1 | 0.057257
X2 | 0.0011277 | 5.1035 | X2 | -0.056 | 0.8044 | X2 | 0.033433
Y | -0.013608 | 5.0927 | Y | 0.203 | 0.4415 | Y | 0.066674
Z1 | 0.053159 | 4.9518 | Z1 | 0.383 | 0.3318 | Z1 | 0.18766
Z2 | 0.038233 | 5.1473 | Z2 | -0.471 | 0.4142 | Z2 | 0.13546
Z3 | -0.035185 | 5.0868 | Z3 | -0.013 | 0.375 | Z3 | 0.12572
SW Slider
X1 | -0.015
X2 | -0.039
Y | -0.023
Z1 | -0.021
Z2 | 0.005
Z3 | -0.009

## SWController
[5 empty] | DO NOT CHANG |  |  |  |  | From OM-Calibration |  |  |  | From OM-Calibration
[11 empty] | Calculated | From figures below |  | Read
| X1 | Ax | B |  | Load Cell offset | LVDT | Piston Mid Point | Slope | Mid Point | ServoError | LVDT offset | Ax | B | LVDT offset
| Measured | 1.949 | 7.8943 |  | 0.387 | #DIV/0! | 0.1495 | -3.4266 | #DIV/0! | 0.0307 | #DIV/0! | -3.4266 | 0.5466 | 1.3304
| LVDT | 0 | 0
X2
| Measured | 1.9369 | -6.8985 |  | 0.367 | #DIV/0! | 0.1225 | -3.5554 | #DIV/0! | -0.0582 | #DIV/0! | -3.5554 | 0.4243 | 1.2179
| LVDT | 0 | 0
Y
| Measured | 0.96041 | -1.9216 |  | 0.3612 | #DIV/0! | 0.0625 | -6.5857 | #DIV/0! | 0.2135 | #DIV/0! | -6.5857 | 0.3991 | 2.3695
| LVDT | 0 | 0
Z1
| Measured | 0.95308 | -1.7806 |  | 0.2445 | #DIV/0! | 0.0525 | -6.4891 | #DIV/0! | 0.377 | #DIV/0! | -6.4891 | 0.3691 | 1.6341
| LVDT | 0 | 0
Z2
| Measured | 0.9574 | -1.7507 |  | 0.262 | #DIV/0! | 0.063 | -6.8523 | #DIV/0! | -0.3958 | #DIV/0! | -6.8523 | 0.4047 | 1.8023
| LVDT | 0 | 0
Z3
| Measured | 0.9614 | -1.5839 |  | 0.24 | #DIV/0! | 0.0735 | -6.8198 | #DIV/0! | -0.0841 | #DIV/0! | -6.8198 | 0.54 | 1.6336
| LVDT | 0 | 0
| SW | Slider |  | LVDT
X1 | short end | -1.81 |  | 6.748
| long end | 2.109 |  | -6.6845
| 0.1495 | 0 |  | 0.548
|  | 0.25 |  | -0.3092
|  | 0.5 |  | -1.1654
|  | 0.75 |  | -2.0197
|  | 0.5 |  | -1.1659
|  | 0.25 |  | -0.3077
|  | 0 |  | 0.5452
|  | -0.25 |  | 1.4026
|  | -0.5 |  | 2.2583
|  | -0.75 |  | 3.113
|  | -0.5 |  | 2.2599
|  | -0.25 |  | 1.4035
|  | 0 |  | 0.5477
| SW | Slider |  | LVDT
X2 | short end | -1.809 |  | 6.8609
| long end | 2.054 |  | -6.8799
| 0.1225 | 0 |  | 0.423
|  | 0.25 |  | -0.4627
|  | 0.5 |  | -1.3509
|  | 0.75 |  | -2.2386
|  | 0.5 |  | -1.3518
|  | 0.25 |  | -0.4622
|  | 0 |  | 0.4214
|  | -0.25 |  | 1.3116
|  | -0.5 |  | 2.199
|  | -0.75 |  | 3.0869
|  | -0.5 |  | 2.2
|  | -0.25 |  | 1.312
|  | 0 |  | 0.4251
| SW | Slider |  | LVDT
Y | short end | -0.928 |  | 6.5135
| long end | 1.053 |  | -6.5383
| 0.0625 | 0 |  | 0.3955
|  | 0.25 |  | -1.245
|  | 0.5 |  | -2.8918
|  | 0.75 |  | -4.5391
|  | 0.5 |  | -2.8905
|  | 0.25 |  | -1.2449
|  | 0 |  | 0.3987
|  | -0.25 |  | 2.0419
|  | -0.5 |  | 3.692
|  | -0.75 |  | 5.34
|  | -0.5 |  | 3.6918
|  | -0.25 |  | 2.0407
|  | 0 |  | 0.3993
| SW | Slider |  | LVDT
Z1 | short end | -0.945 |  | 6.4706
| long end | 1.05 |  | -6.4594
| 0.0525 | 0 |  | 0.3707
|  | 0.25 |  | -1.2485
|  | 0.5 |  | -2.8728
|  | 0.75 |  | -4.4979
|  | 0.5 |  | -2.8722
|  | 0.25 |  | -1.2521
|  | 0 |  | 0.3693
|  | -0.25 |  | 1.9956
|  | -0.5 |  | 3.6214
|  | -0.75 |  | 5.2479
|  | -0.5 |  | 3.6198
|  | -0.25 |  | 1.9932
|  | 0 |  | 0.3697
| SW | Slider |  | LVDT
Z2 | short end | -0.923 |  | 6.7508
| long end | 1.049 |  | -6.7818
| 0.063 | 0 |  | 0.3956
|  | 0.25 |  | -1.3093
|  | 0.5 |  | -3.0179
|  | 0.75 |  | -4.7296
|  | 0.5 |  | -3.0179
|  | 0.25 |  | -1.3081
|  | 0 |  | 0.3986
|  | -0.25 |  | 2.1243
|  | -0.5 |  | 3.8202
|  | -0.75 |  | 5.5392
|  | -0.5 |  | 3.8203
|  | -0.25 |  | 2.1233
|  | 0 |  | 0.4001
| SW | Slider |  | LVDT
Z3 | short end | -0.913 |  | 6.7718
| long end | 1.06 |  | -6.6938
| 0.0735 | 0 |  | 0.5391
|  | 0.25 |  | -1.1644
|  | 0.5 |  | -2.8661
|  | 0.75 |  | -4.5713
|  | 0.5 |  | -2.8654
|  | 0.25 |  | -1.1646
|  | 0 |  | 0.5381
|  | -0.25 |  | 2.2418
|  | -0.5 |  | 3.9467
|  | -0.75 |  | 5.6557
|  | -0.5 |  | 3.9498
|  | -0.25 |  | 2.2413
|  | 0 |  | 0.5383

## Actuator_Limits
|  |  |  | Limits fromLVDT Read |  | Limits for inches |  | rounded values
X1 | Ax | B | Load Cell offsets | Lower | Higher
Measured | 1.949 | 7.8943 | 0.387
LVDT | 0 | 0 |  | 6.748 | -6.6845 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
X2
Measured | 1.9369 | -6.8985 | 0.367
LVDT | 0 | 0 |  | 6.8609 | -6.8799 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367
Y
Measured | 0.96041 | -1.9216 | 0.3612
LVDT | 0 | 0 |  | 6.5135 | -6.5383 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612
Z1
Measured | 0.95308 | -1.7806 | 0.2445
LVDT | 0 | 0 |  | 6.4706 | -6.4594 | 0.2445 | 0.2445 | 0.2445 | 0.2445
Z2
Measured | 0.9574 | -1.7507 | 0.262
LVDT | 0 | 0 |  | 6.7508 | -6.7818 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.262
Z3
Measured | 0.9614 | -1.5839 | 0.24
LVDT | 0 | 0 |  | 6.7718 | -6.6938 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Without Offsets
|  |  |  | 6.748 | -6.6845 | 0 | 0
|  |  |  | 6.8609 | -6.8799 | 0 | 0
|  |  |  | 6.5135 | -6.5383 | 0 | 0
|  |  |  | 6.4706 | -6.4594 | 0 | 0
|  |  |  | 6.7508 | -6.7818 | 0 | 0
|  |  |  | 6.7718 | -6.6938 | 0 | 0

## Rough Calibration
|  |  | Slope | Slope
|  |  | Measured | Measured | SW | Limits
|  |  | Command | LVDT | Slider
|  | X1 | #REF! | -0.29779 | -0.22966 | 2
|  | X2 | 0.29494 | -0.29401 | -0.22842 | 2.02
|  | Y | 0.15103 | -0.14956 | -0.30407 | 0.976
|  | Z1 | 0.15641 | -0.15452 | -0.19163 | 0.999
|  | Z2 | 0.14609 | -0.1455 | -0.1994 | 0.9845
|  | Z3 | 1.6484 | -0.14769 | -0.16459 | 0.9944
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | X1 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -1.81 |  | 6.748 | -2
|  | long end | 2.109 |  | -6.6845 | 2
|  |  | 0.1495 | #REF! | #REF! | #REF!
| Loadcell offset | 0.387 | -0.22966 | #REF! | #REF! | #REF!
Slope | command | #REF!
Slope | LVDT | -0.29779
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | X2 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -1.809 |  | 6.8609 | -2.02
|  | long end | 2.054 |  | -6.8799 | 2.02
|  |  | 0.1225 | 1 | 4.1234 | -1.2151
| Loadcell offset | 0.367 | -0.22842 | 0 | 5.1265 | -1.5101
Slope | command | 0.29494
Slope | LVDT | -0.29401
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Y | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.928 |  | 6.5135 | -0.976
|  | long end | 1.053 |  | -6.5383 | 0.976
|  |  | 0.0625 | 2 | 3.1986 | -0.48022
| Loadcell offset | 0.3612 | -0.30407 | -1 | 6.228 | -0.93331
Slope | command | 0.15103
Slope | LVDT | -0.14956
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z1 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.945 |  | 6.4706 | -0.999
|  | long end | 1.05 |  | -6.4594 | 0.999
|  |  | 0.0525 | 2 | 3.1199 | -0.48123
| Loadcell offset | 0.2445 | -0.19163 | -0.5 | 5.6505 | -0.87227
Slope | command | 0.15641
Slope | LVDT | -0.15452
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z2 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.923 |  | 6.7508 | -0.9845
|  | long end | 1.049 |  | -6.7818 | 0.9845
|  |  | 0.063 | 2 | 3.1547 | -0.46126
| Loadcell offset | 0.262 | -0.1994 | -1 | 6.1669 | -0.89954
Slope | command | 0.14609
Slope | LVDT | -0.1455
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z3 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.913 |  | 6.7718 | -0.9944
|  | long end | 1.06 |  | -6.6938 | 0.9944
|  |  | 0.0735 | 0 | 0 | 0.0057601
| Loadcell offset | 0.24 | -0.16459 | -0.5 | 5.5803 | -0.81842
Slope | command | 1.6484
Slope | LVDT | -0.14769

## Rough Calibration Modified
|  |  | Slope | Slope
|  |  | Measured | Measured | SW | Limits
|  |  | Command | LVDT | Slider
|  | X1 | #REF! | -0.29779 | -0.22966 | 2
|  | X2 | 0.29202 | -0.2911 | -0.23193 | 2
|  | Y | 0.15474 | -0.15324 | -0.29527 | 1
|  | Z1 | 0.15657 | -0.15468 | -0.19139 | 1
|  | Z2 | 0.14839 | -0.14779 | -0.19533 | 1
|  | Z3 | 1.6576 | -0.14853 | -0.16326 | 1
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | X1 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -1.81 |  | 6.748 | -2
|  | long end | 2.109 |  | -6.6845 | 2
|  |  | 0.1495 | #REF! | #REF! | #REF!
| Loadcell offset | 0.387 | -0.22966 | #REF! | #REF! | #REF!
Slope | command | #REF!
Slope | LVDT | -0.29779
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | X2 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -1.809 |  | 6.8609 | -2
|  | long end | 2.054 |  | -6.8799 | 2
|  |  | 0.1225 | 1 | 4.1234 | -1.2031
| Loadcell offset | 0.367 | -0.23193 | 0 | 5.1265 | -1.4951
Slope | command | 0.29202
Slope | LVDT | -0.2911
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Y | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.928 |  | 6.5135 | -1
|  | long end | 1.053 |  | -6.5383 | 1
|  |  | 0.0625 | 2 | 3.1986 | -0.49203
| Loadcell offset | 0.3612 | -0.29527 | -1 | 6.228 | -0.95626
Slope | command | 0.15474
Slope | LVDT | -0.15324
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z1 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.945 |  | 6.4706 | -1
|  | long end | 1.05 |  | -6.4594 | 1
|  |  | 0.0525 | 2 | 3.1199 | -0.48171
| Loadcell offset | 0.2445 | -0.19139 | -0.5 | 5.6505 | -0.87314
Slope | command | 0.15657
Slope | LVDT | -0.15468
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z2 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.923 |  | 6.7508 | -1
|  | long end | 1.049 |  | -6.7818 | 1
|  |  | 0.063 | 2 | 3.1547 | -0.46852
| Loadcell offset | 0.262 | -0.19533 | -1 | 6.1669 | -0.9137
Slope | command | 0.14839
Slope | LVDT | -0.14779
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z3 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.913 |  | 6.7718 | -1
|  | long end | 1.06 |  | -6.6938 | 1
|  |  | 0.0735 | 0 | 0 | 0.0057925
| Loadcell offset | 0.24 | -0.16326 | -0.5 | 5.5803 | -0.82303
Slope | command | 1.6576
Slope | LVDT | -0.14853

## Rough Calibration 2
|  |  | Slope | Slope
|  |  | Measured | Measured | SW | Limits
|  |  | Command | LVDT | Slider
|  | X1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | X2 | -1.9469 | 1.9408 | 0.17566 | -13.3338
|  | Y | -0.9719 | 0.96244 | 0.11946 | -6.2808
|  | Z1 | -0.96742 | 0.95573 | 0.091972 | -6.1788
|  | Z2 | -0.96289 | 0.95899 | 0.10281 | -6.4888
|  | Z3 | -5.9749 | 0.53535 | 0.13919 | -3.6044
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | X1 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -1.81 |  | 6.748 | #REF! | #REF!
|  | long end | 2.109 |  | -6.6845 | #REF! | #REF!
|  |  | 0.1495 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Loadcell offset | 0.387 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Slope | command | #REF!
Slope | LVDT | #REF!
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | X2 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -1.809 |  | 6.8609 | 13.3338 | 6.4066
|  | long end | 2.054 |  | -6.8799 | -13.3338 | -20.2611
|  |  | 0.1225 | 1 | 4.1234 | 8.0209 | 1.0937
| Loadcell offset | 0.367 | 0.17566 | 0 | 5.1265 | 9.9678 | 3.0406
Slope | command | -1.9469
Slope | LVDT | 1.9408
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Y | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.928 |  | 6.5135 | 6.2808 | 4.3336
|  | long end | 1.053 |  | -6.5383 | -6.2808 | -8.228
|  |  | 0.0625 | 2 | 3.1986 | 3.0903 | 1.1431
| Loadcell offset | 0.3612 | 0.11946 | -1 | 6.228 | 6.006 | 4.0588
Slope | command | -0.9719
Slope | LVDT | 0.96244
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z1 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.945 |  | 6.4706 | 6.1788 | 4.3897
|  | long end | 1.05 |  | -6.4594 | -6.1788 | -7.9679
|  |  | 0.0525 | 2 | 3.1199 | 2.9764 | 1.1873
| Loadcell offset | 0.2445 | 0.091972 | -0.5 | 5.6505 | 5.395 | 3.6058
Slope | command | -0.96742
Slope | LVDT | 0.95573
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z2 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.923 |  | 6.7508 | 6.4888 | 4.714
|  | long end | 1.049 |  | -6.7818 | -6.4888 | -8.2636
|  |  | 0.063 | 2 | 3.1547 | 3.0401 | 1.2653
| Loadcell offset | 0.262 | 0.10281 | -1 | 6.1669 | 5.9288 | 4.154
Slope | command | -0.96289
Slope | LVDT | 0.95899
|  |  |  | (volt) | (volt) | (in)
|  | Z3 | SW Slider | Input Command | LVDT Reading | Measured (Defined)
|  | short end | -0.913 |  | 6.7718 | 3.6044 | 3.6253
|  | long end | 1.06 |  | -6.6938 | -3.6044 | -3.5836
|  |  | 0.0735 | 0 | 0 | -0.020879 | 0
| Loadcell offset | 0.24 | 0.13919 | -0.5 | 5.5803 | 2.9665 | 2.9874
Slope | command | -5.9749
Slope | LVDT | 0.53535

## Comparison
Precise Calibration
| Slope | Slope
| Measured | Measured | SW | Limits
| Command | LVDT | Slider
X1 | -1.944 | 1.949 | 0.225 | 0
X2 | -1.9456 | 1.9369 | 0.0695 | 0
Y | -0.97131 | 0.96041 | 0.0355 | 0
Z1 | -0.96683 | 0.95308 | 0.106 | 0
Z2 | -0.96274 | 0.9574 | 0.0875 | 0
Z3 | -0.97397 | 0.9614 | 0.106 | 0
Rough Calibration Method I |  |  |  |  | Error
| Slope | Slope |  |  | Slope | Slope
| Measured | Measured | SW | Limits | Measured | Measured | SW | Limits
| Command | LVDT | Slider |  | Command | LVDT | Slider
X1 | #REF! | -0.29779 | -0.22966 | 2 | #REF! | 115.3% | 202.1% | 0%
X2 | 0.29494 | -0.29401 | -0.22842 | 2.02 | -115.2% | 115.2% | 428.7% | 0%
Y | 0.15103 | -0.14956 | -0.30407 | 0.976 | -115.5% | 115.6% | 956.5% | 0%
Z1 | 0.15641 | -0.15452 | -0.19163 | 0.999 | -116.2% | 116.2% | 280.8% | 0%
Z2 | 0.14609 | -0.1455 | -0.1994 | 0.9845 | -115.2% | 115.2% | 327.9% | 0%
Z3 | 1.6484 | -0.14769 | -0.16459 | 0.9944 | -269.2% | 115.4% | 255.3% | 0%
Rough Calibration Method I - Modified |  |  |  |  | Error
| Slope | Slope |  |  | Slope | Slope
| Measured | Measured | SW | Limits | Measured | Measured | SW | Limits
| Command | LVDT | Slider |  | Command | LVDT | Slider
X1 | #REF! | -0.29779 | -0.22966 | 2 | #REF! | 115.3% | 202.1%
X2 | 0.29202 | -0.2911 | -0.23193 | 2 | 115% | 115% | 433.7%
Y | 0.15474 | -0.15324 | -0.29527 | 1 | 115.9% | 116% | 931.7%
Z1 | 0.15657 | -0.15468 | -0.19139 | 1 | 116.2% | 116.2% | 280.6%
Z2 | 0.14839 | -0.14779 | -0.19533 | 1 | 115.4% | 115.4% | 323.2%
Z3 | 1.6576 | -0.14853 | -0.16326 | 1 | 270.2% | 115.4% | 254%
Rough Calibration Method II |  |  |  |  | Error
| Slope | Slope |  |  | Slope | Slope
| Measured | Measured | SW | Limits | Measured | Measured | SW | Limits
| Command | LVDT | Slider |  | Command | LVDT | Slider
X1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
X2 | -1.9469 | 1.9408 | 0.17566 | -13.3338 | -0.06838% | 0.2017% | 152.8% | #DIV/0!
Y | -0.9719 | 0.96244 | 0.11946 | -6.2808 | -0.06066% | 0.2113% | 236.5% | #DIV/0!
Z1 | -0.96742 | 0.95573 | 0.091972 | -6.1788 | -0.06164% | 0.2785% | 13.23% | #DIV/0!
Z2 | -0.96289 | 0.95899 | 0.10281 | -6.4888 | -0.01583% | 0.1655% | 17.5% | #DIV/0!
Z3 | -5.9749 | 0.53535 | 0.13919 | -3.6044 | -513.5% | 44.31% | 31.31% | #DIV/0!
Previous Calibration |  |  |  |  | Error
| Slope | Slope |  |  | Slope | Slope
| Measured | Measured | SW | Limits | Measured | Measured
| Command | LVDT | Slider |  | Command | LVDT
X1 | 0.2994 | -0.3006 |  |  | 115.4% | 115.4%
X2 | 0.2963 | -0.2957 |  |  | 115.2% | 115.3%
Y | 0.1508 | -0.151 |  |  | 115.5% | 115.7%
Z1 | 0.1567 | -0.1577 |  |  | 116.2% | 116.5%
Z2 | 0.1473 | -0.1476 |  |  | 115.3% | 115.4%
Z3 | 0.1482 | -0.1483 |  |  | 115.2% | 115.4%