## Sheet 1
Ray, Ken, Michael, & Hussam
2010-07-13
Actuator calibrations of Crane Bay LBCB 3 in the operations manager for one box control
X1 Dir.
| # | Command | Measured LDT | Gage
|  | voltage, (v) | voltage, (v) | length, (in)
| 1 | 0 | 5.0965 | 4.674
| 2 | 1 | 4.0801 | 6.615
| 3 | 2 | 3.0672 | 8.556
Command Off | 4 | 3 | 2.057 | 10.494
0.014722 | 5 | 2 | 3.068 | 8.555
| 6 | 1 | 4.0828 | 6.613
LVDT Off. | 7 | 0 | 5.0974 | 4.67
5.0956 | 8 | -1 | 6.1129 | 2.724
Load Cell Offset | 9 | -2 | 7.1356 | 0.775
0.21481 | 10 | -1 | 6.1127 | 2.724
| 11 | 0 | 5.0957 | 4.668
Note: Gage length was measured using dial gage
X2 Dir.
| # | Command | Measured LDT | Gage
|  | voltage, (v) | voltage, (v) | length, (in)
| 1 | 0 | 5.1239 | 3.718
| 2 | 1 | 4.1174 | 5.67
Command Off | 3 | 2 | 3.1123 | 7.62
0.013656 | 4 | 3 | 2.11 | 9.565
| 5 | 4 | 1.1064 | 11.509
LVDT Off. | 6 | 3 | 2.109 | 9.5645
5.1249 | 7 | 2 | 3.113 | 7.621
Load Cell Offset | 8 | 1 | 4.1179 | 5.671
0.14979 | 9 | 0 | 5.1258 | 3.717
| 10 | -1 | 6.1361 | 1.761
| 11 | -1.5 | 6.6426 | 0.783
| 12 | -1 | 6.1351 | 1.757
| 13 | 0 | 5.1242 | 3.715
Y1 Dir. | Note: Gage length was measured using dial gage
1st run
| # | Command | Measured LDT | Gage
|  | voltage, (v) | voltage, (v) | length, (in)
| 1 | 0 | 5.1159 | 5.435
Command Off | 2 | 1 | 4.1092 | 6.413
0.011597 | 3 | 2 | 3.1047 | 7.39
| 4 | 3 | 2.1029 | 8.365
LVDT Off. | 5 | 4 | 1.1026 | 9.339
5.1128 | 6 | 3 | 2.1032 | 8.365
Load Cell Offset | 7 | 2 | 3.1049 | 7.39
0.25496 | 8 | 1 | 4.1093 | 6.414
| 9 | 0 | 5.1158 | 5.437
| 10 | -1 | 6.1251 | 4.459
| 11 | -2 | 7.1379 | 3.48
| 12 | -3 | 8.1545 | 2.5
| 13 | -4 | 9.1806 | 1.5175
Note: Gage length was measured using dial gage
Z1 Dir.
| # | Command | Measured LDT | Gage
|  | voltage, (v) | voltage, (v) | length, (in)
| 1 | 0 | 4.9755 | 4.165
| 2 | 1 | 3.9768 | 5.073
Command Off | 3 | 2 | 2.98 | 5.981
0.072962 | 4 | 3 | 1.9853 | 6.889
| 5 | 4 | 0.99252 | 7.8
LVDT Off. | 6 | 0 | 4.9775 | 4.166
4.9686 | 7 | -1 | 5.979 | 3.259
Load Cell Offset | 8 | -2 | 6.9835 | 2.351
0.73706 | 9 | -3 | 7.9913 | 1.443
| 10 | -4 | 9.2277 | 0.535
| 12 | 0 | 4.9759 | 4.165
Z2 Dir. | Note: Gage length was measured using dial gage
1st run
| # | Command | Measured LDT | Gage
|  | voltage, (v) | voltage, (v) | length, (in)
| 1 | 0 | 5.1333 | 4.392
| 2 | 1 | 4.1408 | 5.443
Command Off | 3 | 2 | 3.1336 | 6.495
0.046334 | 4 | 3 | 2.1283 | 7.544
| 5 | 4 | 1.1252 | 8.591
LVDT Off. | 6 | 5 | 0.12392 | 9.645
5.1472 | 7 | 0 | 5.1518 | 4.392
Load Cell Offset | 8 | -1 | 6.1638 | 3.335
0.52028 | 9 | -2 | 7.1793 | 2.275
| 10 | -3 | 8.1994 | 1.213
| 11 | -4 | 9.2282 | 0.152
Z3 Dir. | 12 | 0 | 5.15 | 4.389
Note: Gage length was measured using dial gage
1st run
| # | Command | Measured LDT | Gage
|  | voltage, (v) | voltage, (v) | length, (in)
| 1 | 0 | 5.0869 | 3.652
| 2 | 1 | 4.0813 | 4.607
Command Off | 3 | 2 | 3.0781 | 5.564
-0.0029703 | 4 | 3 | 2.0772 | 6.521
| 5 | 0 | 5.0882 | 3.653
LVDT Off. | 6 | -1 | 6.0963 | 2.7
5.0867 | 7 | -2 | 7.1084 | 1.746
Load Cell Offset | 8 | -3 | 8.1241 | 0.793
0.48692 | 9 | 0 | 5.0879 | 3.651
Note: Gage length was measured using dial gage